## Slide 1
Développement d’un capteur low-cost pour déterminer la taille des particules et leur distribution lors de cristallisation de molécules chimiques
Principe de base : "backscattering"
Résultats préliminaires de simulations 3D (COMSOL)
Schéma de principe des mesures
Premières séries de mesures, constatations
Deuxième séries de mesures, constatations
Conclusions intermédiaires
1ère partie

## Slide 2
Principe de base "backscattering"

## Slide 3
Résultats préliminaires de simulations 3D (COMSOL)
16 MHz  λultrason = 90µm
8 MHz  λultrason = 180µm
Diamètre d'une particule en µm
Diamètre d'une particule en µm
Pression acoustique en fonction du diamètre d'une particule ronde
Pentes : α· Diamètre (bleu) β· Diamètre3 (noir)
40µm
80µm

## Slide 4
Schéma de principe des mesures
Voltage amplifier
Low-noise
pre-amplifier
Ch1
Ch2
OUT
TiePieScope HS805
www.ultrangroup.com
liquide
particule

## Slide 5
Premières séries de mesures, constatations
Tension RMS mesurées pour 500 acquisitions (sansavecsans brassage)
Fréquences – durée du "burst"
90 à 125 µm - rapport de densité volumique ≈ 0.5%
< 50 µm - rapport de densité volumique ≈ 0.1%
6 MHz
6 MHz (sans moyenneur)
6 MHz
8 MHz
8 MHz (sans moyenneur)
8 MHz
10 MHz
10 MHz (sans moyenneur)
10 MHz
12 MHz
12 MHz (sans moyenneur)
12 MHz
125 à 200 µm - rapport de densité volumique ≈ 1%
(6 à 12 Vpp)

## Slide 6
Premières séries de mesures, constatations
125 à 200 µm - rapport de densité volumique ≈ 1%
12 MHz
10 MHz
8 MHz
6 MHz
Signaux de "backscattering" pour chacune des 4 fréquences
Constatations : Pour des diamètres de particules inférieurs à 50 µm la détection n'est encore possible qu'à 8MHz. Pour repousser ces limites il est nécessaire d'augmenter l'amplitude du signal du transducteur d'émission.

## Slide 7
Deuxième séries de mesures, constatations
Sortie de l’ampli (Vcc = 60V) connectée sur le transducteur d'émission !
Entrée (du HS805) 6 MHz  9 MHz  12 MHz  15 MHz
Amplificateur de tension et de courant pour piloter le transducteur d'émission

## Slide 8
Deuxième séries de mesures, constatations
9 MHz
12 MHz
15 MHz
18 MHz
Tension RMS mesurées pour 500 acquisitions (avecsansavec brassage)
< 50 µm - rapport de densité volumique ≈ 0.1%
(40 à 60 Vpp)
9 MHz
12 MHz
15 MHz
Signaux de "backscattering" pour 9, 12 et 15 MHz

## Slide 9
Conclusions intermédiaires
L'augmentation de plus d'un facteur 10 de la tension de pilotage du transducteur d'émission apporte une amélioration significative des possibilités de mesures et/ou détection.
Principaux bénéfices :
Utilisation de fréquences plus élevées
Détection de particules de plus petits diamètres
Détection de densités de particules plus faibles
Estimation de la distribution du diamètre des particules
Optimalisation du choix des transducteurs et des fréquences utilisées en fonction des objectifs de mesures et/ou de détection

## Slide 10
Développement d’un capteur low-cost pour déterminer la taille des particules et leur distribution lors de cristallisation de molécules chimiques
Premières séries de mesures structurées
- Tension RMS en fonction de la quantité de particules (en mg) pour
a) différents diamètres b) différentes fréquences
Deuxième séries de mesures structurées
- Histogramme des pointes d'amplitudes pour différentes quantités de particules de 50 à 90µm mélangées avec 100mg de particules d'un diamètre compris entre 160 et 200µm.
Conclusions
2ère partie

## Slide 11
Première série de mesures structurées
Comparaison de la progression normalisée de la tension RMS du signal de "backscattering" en fonction de la quantité de particules (en mg) pour différents diamètres
200mg
400mg
100mg
400mg
400mg
200mg
100mg
200mg
100mg
55mg
55mg
55mg
32mg
32mg
32mg
20mg
10mg
20mg
10mg
10mg
20mg
Conditions de mesures: rouge : burst de 5µ à 9 MHz bleu : burst de 500ns à 9 MHz
vert : burst de 600ns à 6 MHz violet : burst de 400ns à 12 MHz
0 25min 0 25min 0 25min

## Slide 12
40-90µm 90-125µm 160-200µm
6 MHz
9 MHz
12 MHz
0 25min 0 25min 0 25min
0mg
55mg
32mg
20mg
10mg
400mg
0mg
400mg
0mg
400mg
Première série de mesures structurées (suite)
Comparaison de la progression normalisée de la tension RMS du signal de "backscattering" en fonction de la quantité de particules (en mg) pour différentes fréquences
Constatation: la détection de petites quantités à petits diamètres est bien meilleures à 12 MHz qu'à 6 MHz; un résultat logique puisque la longueur de l'onde acoustique est deux fois plus petite à 12 MHz qu'à 6 MHz

## Slide 13
Deuxième série de mesures structurées
Deux séries de 10 acquisitions de signaux montrant le "backscattering" pour des grandes particules (160 à 200µm) et pour un mélange de grandes et petites particules (50 à 90µm).
Gauche : 100mg / 160-200µm Droite: 100mg/160-200µm + 20mg/50-90µm

## Slide 14
Deuxième série de mesures structurées (suite)
Deux acquisitions de signaux de 12 MHz montrant le "backscattering" pour des grandes particules (160 à 200µm) et pour un mélange de grandes et petites particules (50 à 90µm).
100mg / 160-200µm
100mg / 160-200µm + 20mg / 50-90µm

## Slide 15
Deuxième série de mesures structurées (suite)
Deux acquisitions de signaux de 12 MHz montrant le "backscattering" pour des grandes particules (160 à 200µm) et pour un mélange de grandes et petites particules (50 à 90µm).
100mg / 160-200µm
100mg / 160-200µm + 80mg / 50-90µm

## Slide 16
Deuxième série de mesures structurées a) 12 MHz
Evolution de l'histogramme des pointes d'amplitudes des signaux de "backscattering" pour différentes quantités de particules de 50 à 90µm mélangées avec 100mg de particules d'un diamètre compris entre 160 et 200µm.
+10mg de particules de 50-90um
+40mg de particules de 50-90um
+20mg de particules de 50-90um
+80mg de particules de 50-90um
Nbr. d'événements
Amplitude
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements
Amplitude
Amplitude
Amplitude

## Slide 17
Deuxième série de mesures structurées b) 9 MHz
Evolution de l'histogramme des pointes d'amplitudes des signaux de "backscattering" pour différentes quantités de particules de 50 à 90µm mélangées avec 100mg de particules d'un diamètre compris entre 160 et 200µm.
+10mg de particules de 50-90um
+40mg de particules de 50-90um
+20mg de particules de 50-90um
+80mg de particules de 50-90um
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements

## Slide 18
Deuxième série de mesures structurées c) 6 MHz
Evolution de l'histogramme des pointes d'amplitudes des signaux de "backscattering" pour différentes quantités de particules de 50 à 90µm mélangées avec 100mg de particules d'un diamètre compris entre 160 et 200µm.
+10mg de particules de 50-90um
+40mg de particules de 50-90um
+20mg de particules de 50-90um
+80mg de particules de 50-90um
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Amplitude
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements
Nbr. d'événements

## Slide 19
Conclusions
Ces deux séries de mesures structurées basées sur l'utilisation de trois fréquences différentes en mode "backscattering" ont prouvés les points suivants :
Il est possible de quantifier la quantité de particules d'un diamètre ayant une faible dispersion
Lorsque plusieurs diamètres de particules sont présents, il est possible d'en obtenir leurs proportions relatives avec les histogrammes des pointes d'amplitudes aux différentes fréquences.
Les choix des transducteurs, des fréquences et des durées des "burst" ont une grande importance pour garantir des résultats fiables.